
 东南大学教务处
校机教〔2019〕39号
[image: image12.emf]i


X




i

X

                            
关于举办“东南大学第五届大学生生物医学工程创新设计竞赛”的通知
各院系、学生会、学生科协： 
为了推动我国生物医学工程学科的发展，促进生物医学工程技术的进步，加快我国高校相关专业的建设步伐，培养高水平的优秀专业人才，教育部高等学校生物医学工程类专业教学指导委员会将于2019年4月～8月举行第五届“全国大学生生物医学工程创新设计竞赛”。为配合这一赛事并为全国竞赛选拔能够代表东南大学水平的参赛队伍，学校决定举办“东南大学第五届大学生生物医学工程创新设计竞赛”。此次竞赛中胜出的参赛者/队将具备参加2019年全国大学生生物医学工程创新设计大赛资格。
竞赛报名时间：2019年4月1日-5月15日；
校赛报名网站：教务处—办事平台—学生学科竞赛管理系统
国赛报名网站：http://bmedesign.medmeeting.org/cn （注意：请在校赛网和国赛网上同步报名）
完成报名后可加“东大生医创新设计竞赛QQ群”：612410726。 
附件： “2019全国大学生生物医学工程创新设计竞赛”分组章程
东南大学教务处
东南大学生物医学工程创新设计竞赛组委会 
2019年3月25日   
       （主动公开）

附件
“2019全国大学生生物医学工程创新设计竞赛”分组章程
命题组（医疗电子学方向）
一、题目：生物阻抗测量系统
二、内容

设计生物阻抗测量系统，基本结构如图1所示。

图1. 生物阻抗测量系统

三、基本要求

不得采用专门用于阻抗测量的大规模集成电路，如AD5933等。被测阻抗中最大可测电容值Cx-max应大于最大可测电阻值Rx-max（pF）（在测量频率处）。用可变电阻和多只等值电容构成待测阻抗，用4位半万用表和/或RLC测量仪标定。实际达到指标劣于自评指标50%的取消评奖资格。

四、评分标准（自评表）：
	序
号
	指标
	评分标准

（计分方法）
	说明

	及格指标（不计分）：

	1
	最大测量范围
	Rx-max
	两者同时存在且满足比例：
1（k(）：20（pF）
	不低于10 k(
	

	2
	
	Cx-max
	
	不低于200 pF
	

	3
	电源
	电压（只计电池）
	( 6 V
	

	4
	
	功耗（电流，不计蓝牙等无线通信）
	(10 mA
	

	5
	
	功耗（电流，计蓝牙等无线通信）
	(20 mA
	

	竞争性指标（静态，测量激励频率@40～50 kHz）

	6
	最大测量范围
	Rx-max
	两者同时存在且满足比例：
1（k(）：20（pF）
	1分＊Rmax/10k(
	①

	7
	
	Cx-max
	
	1分＊Rmax/200pF
	②

	8
	电源
	电压（只计电池）
	30分/V（V）
	③

	9
	
	功耗（电流，不计蓝牙等无线通信）
	100分/I（mA）
	④

	10
	
	功耗（电流，计蓝牙等无线通信）
	200分/I（mA）
	⑤

	功能性指标（医学测量应用，满分值，可兼得）

	11
	阻抗呼吸波 （阻抗法测量呼吸（波））
	10分
	

	12
	阻抗脉搏波 （阻抗法测量脉搏波）
	15分
	

	13
	心输出（量）阻抗（导纳）图
	20分
	

	14
	创新性应用（现有文献没有或极少提及，评委认定）
	50分
	

	15
	创新性设计
	
	


五、说明
① 在10%，50%和90%最大测量范围处的精度不低于5%。假设满足精度条件下某作品Rmax = 96k(，此项可得9.6分。只计Rmax与Cmax “两者同时存在且满足比例：1（k(）：20（pF）”的最小值得分。

②在10%，50%和90%最大测量范围处的精度不低于5%。假设满足精度条件下某作品Cmax = 500 pF，此项可得2.5分。只计Rmax与Cmax “两者同时存在且满足比例：1（k(）：20（pF）”的最小值得分。

③假设电源电压为3.3V，则得30/3.3=18分（除去小数）。
④假设关闭蓝牙或其他无线通信部分的电流（从电源引出线部分测量）为5mA，则得分20分。
⑤假设蓝牙或其他无线通信部分工作（或说全系统正常）的电流（从电源引出线部分测量）为20mA，则得分10分。
附：命题设计思路

1. 体现“学以致用”的工程教育思想，克服“浮躁”的教、学风气，引导“深入思考+勇于实践”的学风。
2. 以客观化评审为主，引导大学生们不仅要出“现象”，更要出“性能”。
3. 尝试“自评”等环节和手段，既有利于大学生的素质和能力培养，也有利于降低评审的工作强度和减少评审工作中的误判。

4. 将创新教育既置于扎实的科学与工程基础，又给参赛者留有足够的发挥其聪明才智的余地。

5. 该竞赛涉及信号源与恒流源、低功耗、器件的I/O范围和带宽、调制解调、模数转换与数据采集、通讯、软件编程等较宽的专业知识和能力面。

6. 由评委把握的项目：参赛报告的写作、作品的工艺与完善程度等属于主观评判，应该在客观分的基础上给出，换言之：初选在“客观分”排队的基础上，用“主观分”微调。

命题组（康复辅助类方向）
一、题目：骨质疏松损伤保护辅助器具
二、内容

骨质疏松患者骨骼的抗冲击性损伤能力比正常人低下。适当的辅助器械与技术能够有效地屏蔽外力对患者骨骼的冲击作用，从而减少患者因骨质疏松造成的骨骼损伤。

三、设计要求


（1）可长久穿戴，尽量减少对患者生活的干扰。


（2）隐蔽性好，不给患者造成心理压力。


（3）辅具设计要针对特定部位进行保护，设计目标具体，有生理学和人体工程学依据，充分体现所设计器具的安全性和有效性。


（4）设计与实现：设计的技术利用巧妙恰当，设计方案细致周到。技术实现要有实物，且运行稳定。 

四、作品要素


1）所选问题描述；


2）拟采用的方法；


3）所用技术原理；


4）基本设计思路；


5）技术实现过程；


6）功能测试结果；


7）使用效果评价；


8）应用前景预测。

命题组（生物医学材料方向）
一、题目：具有微量元素掺杂及缓/控释功能的骨组织工程支架材料的设计与制备
二、要求
 (1)、阐明所设计骨组织工程支架基质材料的选择原则；
 (2)、阐明所微量功能元素的选择依据；
 (3)、阐明骨组织工程支架的成型方法、微量功能元素的掺入方法及缓/控释机制；
 (4)、提供微量掺杂元素的缓/控释行为的表征结果；
 (5)、提供所制备骨组织工程支架的主要性能参数表征结果；
 (6)、提供其促成骨效应的初步表征结果。
命题组（体外诊断方向）
一、题目：生化分析仪光学检测系统
二、任务：
在临床检测中，生化分析是一项非常重要的检测，为临床诊断提供准确可靠的检验结果。生化分析仪是一种集电子学、光学、计算机技术和各种生物化学分析技术于一体的临床生物化学检测设备。
生化分析仪的检测原理是通过将样品和试剂加到反应杯中进行化学或生物学反应，通过测量反应产物的光学特性的变化从而计算样品中待测成分的含量，而影响检验结果准确可靠的最关键因素就是光学检测系统的性能。
以模拟电路、数字电路和ARM嵌入式系统为核心，选用合适的光源，设计产生340nm的单色光，参考给定的光路模型搭建一套完整的光学采集系统，并在上位机软件进行光学系统的性能评估。

[image: image1.emf]光电检测 放大 滤波  AD

单色光源

恒流驱动

微处理器

人机交互

比色杯


图1  生化分析仪光学系统框图
三、基本要求

（1） 光路搭建合理，具有微型、紧凑、美观等特点（比色杯可选用商业化产品）；
（2） 光源驱动设计，不允许使用商业化电源模块；

[image: image2.emf]检测

器

光源 滤光片 比色杯

传感器


图2参考光路结构图及光路简图
（3） 设计光学信号调理模块电路，不允许使用商业化的数据采集模块；
（4） 设计UI交互界面，便于进行光学系统性能评估；

（5） 光学检测系统要求：
	项目
	内容
	技术指标

	5.1
	杂散光
	吸光度不小于2.3

	5.2
	吸光度线性范围
	相对偏倚在±5%范围内最大吸光度不小于2.0

	5.3
	吸光度准确度
	吸光度0.5，允许误差±0.025

	
	
	吸光度1.0，允许误差±0.07

	5.4
	吸光度稳定性
	吸光度变化不大于0.01

	5.5
	吸光度重复性
	变异系数不大于1.5%


四、评分标准

	设计
报告
	项 目
	分数

	
	系统方案概要设计
	15

	
	关键器件选型
	

	
	电路设计与原理图
	

	
	系统测试方案与测试结果说明
	

	
	图文规范
	

	作品
要求
	完成第（1）项，光学器件选型合理，光路结构紧凑，小巧，美观。
	15

	
	完成第（2）项，光源选型合理，驱动电路稳定工作
	10

	
	完成第（3）项，IC选型合理，信号调理方案合理，PCB布局合理，信号链具有抗干扰能力。
	15

	
	完成第（4）项，设计良好的UI交互，便于进行光学行能评估（该项为对抗性指标：在其他性能与指标相同时，便捷实用风格为胜）。
	15

	
	完成第（5.1）项，该项为对抗性指标：在其他性能与指标相同时，性能优越者为胜。
	5

	
	完成第（5.2）项，该项为对抗性指标：在其他性能与指标相同时，性能优越者为胜。
	5

	
	完成第（5.3）项，该项为对抗性指标：在其他性能与指标相同时，性能优越者为胜。
	5

	
	完成第（5.4）项，该项为对抗性指标：在其他性能与指标相同时，性能优越者为胜。
	10

	
	完成第（5.5）项，该项为对抗性指标：在其他性能与指标相同时，性能优越者为胜。
	5

	附加分
	答辩良好，光学系统性能优越。（该项分数在前两大项合计在80分以上才记录总分）
	20

	       总分
	120


五、说明（光学检测系统性能评估方案）
1. 杂散光测试
以去离子水作参比，在340nm处测定亚硝酸钠标准溶液的吸光度应符合5.1要求。
2. 吸光度线性范围
对340nm波长进行吸光度线性范围测定，340nm波长色素原液的配置方法见下表，色素原液的吸光度应比光学检测系统的吸光度上限高5%左右。
色素原液配置方法
	波长nm
	溶质
	溶剂（稀释液）

	340
	重铬酸钾
	0.05mol/L硫酸

	注：溶液中可加表面活性剂(如 Triton-100 等)。


用相应的稀释液将色素原液按0/10，1/10，2/10，3/10.4/10，5/10，6/10，7/10，8/10，9/10，10/10的比例稀释，共获得11个浓度梯度，在分析仪上测定上述溶液浓度的吸光度，每个浓度测定5次，计算平均值，以相对浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，用最小二乘法对0/10，1/10，2/10，3/10这4个点进行线性拟合，按照式（1）和（2）及（3）计算后5～11点的相对偏倚Di
[image: image13.wmf]å

å

å

å

å

=

=

=

=

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

=

n

i

n

i

i

i

n

i

i

n

i

i

n

i

i

i

c

n

c

A

c

A

n

c

1

2

1

2

1

1

1

b

…………………（1）
式中：
Ai——某浓度点实际测定的吸光度的平均值；
a——线性拟合的截距
b——线性拟合的斜率
ci——相对浓度；
[image: image14.wmf]n

c

b

n

A

a

n

i

i

n

i

i

å

å

=

=

´

-

=

1

1

i ——浓度序号，范围为5～11。
……………………(2)

[image: image15.wmf]%

100

)

(

i

´

´

+

´

+

-

=

i

i

i

c

b

a

c

b

a

A

D


………………………(3)

式中：
Ai——某浓度点实际测定的吸光度的平均值；
ci——相对浓度；
n——选定的浓度个数；
i——浓度序号，范围1～4；
相对偏倚小于±5%的吸光度范围即为吸光度线性范围，应符合5.2要求。
3. 吸光度准确度测试
以去离子水做参比，在光学检测系统上测定340nm处吸光度分别约为0.5（以离子水为空白，允许偏差为±5%）和1.0（以离子水为空白，允许偏差为±5%）的重铬酸钾标准溶液的吸光度，重复测定3次，计算3次测量的平均值与标准值之差，应符合5.3要求。
4. 吸光度稳定性测试
对340nm波长进行吸光度稳定性测试。340nm的测定溶液吸光度为0.5（以离子水为空白，允许偏差为±5%）的橙黄G(Orange G)标准溶液，按照下面的设定条件，在光学检测系统上测定上述溶液的吸光度，计算其中的最大值与最小值之差，应符合5.4要求。
设定条件：测定时间为10min，测定间隔为30s。
5. 吸光度重复性测试
对光学检测系统的340nm波长进行吸光度重复性测定。340nm波长测定溶液为1.0（以离子水为空白，允许偏差为±5%）的橙黄G(Orange G)标准溶液。
按照下面的设定条件a),b),在光学检测系统上测定上述溶液的吸光度，重复测定10次，按式（4）计算变异系数CV，应符合5.5要求。
a)溶液的加入量为光学检测系统的最小反应体积；
b)反应时间为10min。

[image: image3.wmf]％

100

´

=

X

S

CV







……………………（4）
式中：


[image: image4.wmf]1

)

(

1

2

-

-

=

å

=

n

X

X

S

n

i

i



[image: image5.wmf]X

——1～10次的算术平均值；

[image: image16.wmf]i

X

——每次的实测值；

n——测定的次数；

i——测定的序号，i=1～10；
注：本文中标准溶液的配置方法请参考《YYT0654-2017全自动生化分析》。
参考文献
（1）《YYT0654-2017全自动生化分析仪》
命题组（人工智能类方向）
一、题目：医学图像的自动分割
二、概述

脊柱是人体中最复杂的承载结构，成人大约长70 cm，分为5个椎体段。椎间盘突出、椎管狭窄和退行性椎间盘是常见的脊柱疾病，MRI是一种行之有效的影像检查手段，但鉴别病变部位和定量分析往往需要借助图像分割技术。由于MR图像自身分辨率和对比度较差，易受噪声、伪影和局部体积效应等影响，使得MR脊柱图像自动分割成为一项具有挑战性的任务。
三、任务


通过本竞赛所提供的的数据集训练出AI模型，实现将病人T2加权的MR体数据中的椎体自动分割出来。本竞赛为二分类任务，体数据中属于椎体的体素为一类，其他体素为另外一类（示例见图1）。
[image: image17.png]


图1：MR体数据椎体自动分割示例
四、评分标准

Dice相似性系数是用分割标准和提交结果之间的重叠体素量的两倍除以分割标准和提交结果中的体素量的总和。PPV是来衡量TP与FP之间数量关系。Sensitivity灵敏度用来计算TP和FN的量。我们将用Dice相似性系数(DSC)，Positive Predicted Value(PPV)和Sensitivity3个值对分割性能的进行评估
[image: image7.png]2P
FPiaTRiEN

DSC



                   (1)

[image: image9.png]PPV

™
Trerp




                       (2)

[image: image11.png]™
TheEN

Sensitivity =



                  (3)

其中TP、FP和FN分别表示真阳性、假阳性和假阴性的数量。
五、说明

1. 数据源

竞赛数据集SpineSagT2Wdataset3

百度云链接：https://pan.baidu.com/s/18Yr6O_mwZ1f-HZLH0y3O0A


提取码：fwra

推荐查看图像数据的软件为：ITK-SNAP、MRIcro

2. 数据集说明（见图2）
[image: image18.png]


图2：数据集SpineSagT2Wdataset3说明，回波时间等参数可以从文件中读出

3. 专家标记说明（见图3）
[image: image19.png]ase(i).nii.gz ¥ ground truth

mask_case(i).nii.gz .,

SpineSagT2Wdataset3

215MEA (EEtRERRE, B

Casel.nii. gz

HE: ERRISREHT

Case2.nii. gz RIS, REA—L

FaskE,

Case3.nii. gz

Casel95.nii, gz

mask_casel.nii.gz

mask_case2.nii. gz

groundtruth mask_case3.nii. gz

mask_casel95.nii. gz

Casel96.nii. gz

Casel97.nii. gz
Casel98.nii. gz

Case210.nii. gz

HiiAIERE%3

HAI195E(E




图3：其中一个slice专家标记说明
注：本数据集的ground truth为影像科专家手工勾画，其中椎体的label为1，背景labe为0，图3为专家手工勾画的一个示例。
六、要求


1. 最终提交材料包括：设计报告（模板，含代码）、技术指标和测试报告（模板，含DSC、PPV、Sensitivity的自测结果，并将测试集中15个病人的分割结果分别保存为: .nii.gz）、展示视频（含测试过程等），压缩后上传官网，总大小<200M。

2. 代码提交后开放公开，任何评审专家可以下载及验证该代码的真实性、可靠性。

3. 由于使用平台及硬件不同，本次竞赛计算速度不作为评审指标，但要求决赛展示时10分钟之内能现场完成一套新的测试数据，代码真实，指标可靠。

4. 不得抄袭、不得作弊，否则一律取消评审资格。
	抄送：学生处、团委、档案馆 

	　东南大学教务处                     2019年3月25日印发


无线通讯





CX





测量系统





阻抗





上位机





RX





� EMBED Equation.3 ���








—２—
—１—

检测器
光源
滤光片
比色杯
传感器



_1614684097.unknown

_1614684098.unknown

_1614684099.unknown

_1614684096.unknown

光电检测
放大
滤波
AD
单色光源
恒流驱动
微处理器
人机交互
比色杯



